## Cenova ponuka
Príloha č. 1 - Cenová ponuka a technická špecifikácia
Názov zákazky: Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - germicídne žiariče na GPO
Cenová ponuka
Identifikácia uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba: (meno, tel. č. , e-mail)
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky - germicídnych žiaričov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Montáž bude realizovaná v priestoroch operačných sál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia (GPO) do sendvičových panelov, predsadených pred pôvodné steny.
Pokyny k vyplneniu
Uchádzač vypĺňa len prázdne farebne zvýraznené (zelené) bunky na každom hárku / liste (Cenova ponuka a Technicka specifikacia). V každej špecifikácii položky uvedie, či danú podmienku spĺňa vložením textu "áno" alebo "nie" a uvedie presnú hodnotu, ak je to pre daný parameter relevantné. Následne vyplnené oba hárky / listy (Cenova ponuka a Technicka specifikacia) vytlačí s použitím funkcie "prispôsobiť všetky sĺpce na jednu stranu", podpíše a vyhotoví elektronickú verziu (sken), ktorá bude súčasťou ponuky.
p.č. | Názov položky |  | Ponúkaný model (Výrobca a typ) | m.j. | Množstvo | Jedn. cena bez DPH (EUR) | Spolu bez DPH (EUR)
1 | germicídny žiarič, kĺbový, nástenný (variant 1) |  | 0 | kus | 12 |  | 0
0
2 | germicídny žiarič, kĺbový, nástenný (variant 2) |  | 0 | kus | 2 |  | 0
0
3 | germicídny žiarič mobilný |  | 0 | kus | 2 |  | 0
0
4 | programovateľné spínacie hodiny |  | 0 | kus | 4 |  | 0
0
Celkom bez DPH (EUR) | [6 empty] | 0
DPH 20% (EUR) | [6 empty] | 0
Celkom vrátane DPH (EUR) | [6 empty] | 0
Osoba oprávnená za uchádzača konať
Meno a priezvisko:
Dátum:
............................................................................................................
podpis a pečiatka

## Technicka specifikacia
Príloha č. 1 - Cenová ponuka a technická špecifikácia
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - germicídne žiariče na GPO
Technická špecifikácia
p.č. | Názov položky |  |  | m.j. | Množstvo
1 | germicídny žiarič, kĺbový, nástenný (variant 1) |  |  | kus | 12
Popis |  |  | Podmienky / parametre | Splnenie podmienky
|  |  |  | áno / nie | Presná hodnota (ak relevantné)
Spôsob inštalácie |  |  | na stenu alebo na strop
Napájacie napätie |  |  | 230V/50Hz
Krytie |  |  | min. IP20
Spôsob žiarenia |  |  | priamy, bez prítomnosti ľudí
Vlnová dĺžka UV žiarenia |  |  | 253,70 nm
Účinná životnosť |  |  | min. 18 000 hodín
Výkon žiariča |  |  | min. 55 W
Výrobca ponúkaného zariadenia
Typové označenie ponúkaného zariadenia
p.č. | Názov položky |  |  | m.j. | Množstvo
2 | germicídny žiarič, kĺbový, nástenný (variant 2) |  |  | kus | 2
Popis |  |  | Podmienky / parametre | Splnenie podmienky
|  |  |  | áno / nie | Presná hodnota (ak relevantné)
Spôsob inštalácie |  |  | na stenu alebo na strop
Napájacie napätie |  |  | 230V/50Hz
Krytie |  |  | min. IP65
Spôsob žiarenia |  |  | priamy, bez prítomnosti ľudí
Vlnová dĺžka UV žiarenia |  |  | 253,70 nm
Účinná životnosť |  |  | min. 18 000 hodín
Výkon žiariča |  |  | min. 55 W
Výrobca ponúkaného zariadenia
Typové označenie ponúkaného zariadenia
p.č. | Názov položky |  |  | m.j. | Množstvo
3 | germicídny žiarič mobilný |  |  | kus | 2
Popis |  |  | Podmienky / parametre | Splnenie podmienky
|  |  |  | áno / nie | Presná hodnota (ak relevantné)
Prevedenie |  |  | mobilné
Napájacie napätie |  |  | 230V/50Hz
Krytie |  |  | min. IP20
Spôsob žiarenia |  |  | priamy, bez prítomnosti ľudí
Vlnová dĺžka UV žiarenia |  |  | 253,70 nm
Účinná životnosť |  |  | min. 18 000 hodín
Výkon žiariča |  |  | min. 55 W
Spínacie a súčtové hodiny súčasťou dodávky |  |  | áno
Výrobca ponúkaného zariadenia
Typové označenie ponúkaného zariadenia
p.č. | Názov položky |  |  | m.j. | Množstvo
4 | programovateľné spínacie hodiny |  |  | kus | 4
Popis |  |  | Podmienky / parametre | Splnenie podmienky
|  |  |  | áno / nie | Presná hodnota (ak relevantné)
Programovateľný spínač s týždenným programom |  |  | áno
LCD display |  |  | áno
Napájacie napätie |  |  | 230V/50Hz
Krytie |  |  | min. IP20
Maximálny spínaný prúd |  |  | 16A/250V/50Hz
Elektrická životnosť kontaktov |  |  | min. 90 000 operácií
Odchýlka od presného chodu hodín |  |  | max. 60s za mesiac
Zalohovacia batéria (článok) súčasťou prístroja |  |  | áno
Spôsob montáže |  |  | do inštalačnej krabice pod omietku
Výrobca ponúkaného zariadenia
Typové označenie ponúkaného zariadenia
Osoba oprávnená za uchádzača konať
|  | Meno a priezvisko: | 0
|  | Dátum: | 0
Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
............................................................................................................
podpis a pečiatka